XRD数据常见问题及解答

1.仪器测试参数

测试项目：XRD衍射实验

仪器参数：德国布鲁克公司D8 ADVANCE X射线衍射仪，管电流40mA，管电压 40kV，Cu靶波长是1.5406埃。Co靶波长是1.79026埃。

2.XRD测试结果中，为什么会有一些峰的位置不在预期的范围内?

答:这可能是由于样品中存在杂质或者样品制备过程中引入了其他物质。此外测试条件的差异也会导致峰的位置有所偏差。因此,在进行XRD测试时，需要选择合适的测试条件和样品制备方法，并且要对测试结果进行仔细的分析。

- 3.XRD测试结果中，为什么会有一些毛刺或者基线不平?

答:这可能是由于样品的结晶度较差或者存在无定型物质导致的。此外测试过程中的仪器故障或者环境干扰也可能导致毛刺或者基线不平。因此，在进行XRD测试时，需要保证样品的结晶度和质量足够，并且要确保测试过程中的仪器和环境条件正常。

- 4.XRD测试结果中，如何判断样品的晶体结构是否正确?

答:在进行XRD测试时，需要将测试结果与已知的晶体结构数据库进行对比。如果测试结果与数据库中的标准峰位置和强度相符，则可以认为样品的晶体结构是正确的。但是需要注意的是数据库中的标准峰位置和强度可能会因为各种原因而存在偏差因此需要对测试结果进行仔细的分析和判断。

5.将晶体块体研磨成粉后会影响其结构吗?

答:样品的形态和晶体结构的类型没有直接关系，块体研磨成粉末对其结构不会造成本质的变化。

6.XRD用铜靶和钴靶测试的结果有什么区别?

答:晶面间距d值是晶体结构固有的标志性参数因此不管使用何种靶材的X射线管，从衍射图获得的晶面间距d值是固定的，与靶材无关。

但是不同的靶材,X射线的波长不同根据布拉格方程可知，由于晶面间距不变，其衍射角将不同，因此使用不同靶材的X射线测试所得到的衍射峰的位置是不相同的，但是衍射峰位置的变化是有规律的。

衍射图上衍射峰间的相对强度主要决定于晶体的结构，但是由于样品的吸收性质也和入射线的波长有关。因此同一一样品用不同靶所取得的图谱上衍射峰间的相对强度会稍有差别，与靶材有关。

7.XRD的检测限是多少，样品中含量比较低的物相能检测到吗?

答:XRD的检测限与被测物质的种类和结晶度有很大的关系，没有明确的检出限。一般来说，含量低于5%的物相不一定能检测到。含量比较低的物相，如果使用常规的扫描速度能看到微弱的出峰信号，可以考虑降低扫描速率效果可能会更好。

8.XRD样品表面不平整可以测吗?

答:可以测试，但峰位可能出现偏移，粉末衍射仪要求样品试片的表面是十分平整的平面,试片装上样品台后其平面必须能与衍射仪轴重合，与聚焦圆相切。试片表面与平面偏离(表面形状不规则，不平整凸出或凹下表面很粗糙等等)会引起衍射线的宽化、位移以及使强度产生复杂的变化，对光学厚度小的(即吸收大的)样品其影响更为严重。但是，制取平整表面的过程常常容易引起择优取向，而择优取向的存在会严重地影响衍射线强度的正确测量。实际实验中，当要求准确测量强度时，一般首先考虑如何避免择优取向的产生而不是追求平整度。

9.细针状微晶状粉末样品做XRD重复性很差，(制作粉末衍射样品片)怎么可以避免择优取向?

答:择优取向很难避免，只能尽量减少它的影响，首先样品要磨得尽量细(不破坏晶体结构)，不光要在光滑的玻璃板上大力的压紧(压样时可以在玻璃板上衬一-张粗糙的纸张)，样品 成形尽可能松一些,制样过程中也可以掺一些玻璃粉， 或加一些胶钝化一下样品的棱角。

更多测试项目详情关注公司官网www.zkbaice.cn或关注公司的小程序及微信公众号

百测网小程序                           中科百测微信公众号

知识拓展（视频教程）

【从入门到专家！HighScore Plus 教程 X射线衍射仪（XRD）（双语翻译）XRD数据分析合集】 https://www.bilibili.com/video/BV1tg4y137Co/?share_source=copy_web&vd_source=a788322d449b267e6271d81bc2e17a58
更多科研教学视频敬请关注 B站账户：中科百测